ПАСПОРТ

1. Назначение анализатора

Газоанализатор электрохимический "МАК-2000" предназначен для непрерывного контроля и регистрации (мониторинга) изменения концентрации - СO, NO, SO2, NO2, О2 в дымовых газах котлоагрегатов и печей (в т.ч. энергетических и водогрейных котлов ТЭЦ и котельных, котлов утилизаторов, трубчатых печей нефтеперерабатывающих установок, методических печей металлургических заводов и т.д.) с целью снижения выбросов токсичных газов (СО, NO, SO2, NO2) в атмосферу и повышения КПД котлоагрегата (регулировки режимов сжигания топлива с целью повышения их экологической безопасности и  полноты  сжигания топлива, а также повышения эффективности очистки дымовых газов на установках очистки.

2. Условия применения

Рабочие условия применения анализатора:

- Газоанализатор устанавливается в невзрывоопасных  помещениях с атмосферой без коррозионно-активных примесей;

- температура окружающей среды                           от 5 до 40 оС;

- с блоком термостатирования сенсоров                 от 5 до   50 оС;

- относительная влажность воздуха не более                        90%;

-питание прибора -  напряжение, В                                         220;

- частота, Гц                                                                               50;

- потребляемая мощность не более*                                      70 ВА.

- с блоком термостатирования сенсоров                               140 ВА

* Комплект поставки с термоэлектрическим холодильником.

3. Характеристика анализируемого газа

Параметры анализируемой пробы на входе газоанализатора (на выходе из блока пробоподготовки):

- относительная влажность, не более                                            98%;

- температура                                                                    от 5 до 40 оС;

Содержание механических примесей  не более              0,001 г/м. куб.

Газоанализатор выдерживает перегрузку, вызванную выходом объемной доли измеряемого компонента за диапазон измерения:

- трехкратное превышение диапазона шкалы измерения со временем восстановления показаний (выходного сигнала) не более 300 сек

СО, NO, SO2  - не более  -  (0-6000) ppm  или 0 ,6% объемных

NO2   не более -   (0-600) ррm или 0,06% объемных.

4. Комплект поставки

В комплект поставки  "МАК-2000" входят (Рис.1,2): корпус анализатора, газоподводящие шланги, соединительные сетевые шнуры, комплект разъемов для подключения аналоговых токовых выходов, дополнительные аксессуары (по дополнительному соглашению).

Исполнение анализатора – процессорное.

Код доступа микропроцессора-    1874

Версия программного обеспечения -    2.12

Наличие  порта  RS-485   -

Наличие блока термостатирования  сенсоров-

Анализатор выдает  аналоговый токовый сигнал (0-5) (4-20) мА. для диапазона и единиц измерения по компоненту (нужное выделить):

*СО	  ( 0-                )  ррm,  мг/м3,   % объемн.

*NO	  ( 0-                )  ррm,  мг/м3,   % объемн.

*SO2	  ( 0-                )  ррm,  мг/м3,   % объемн.

*NO2  ( 0-                )  ррm,  мг/м3,   % объемн.

*O2	  ( 0-                )	% объемн.

* Заполняется изготовителем при отправке заказчику.

Метрологические характеристики:

Предел основной относительной погрешности должен быть не более:        %

в диапазоне  (0,02-0,2) % для СО, NO, SO2		                   	10%

в диапазоне  (5,0- 10,0) %  для О2			                           	4%

в диапазоне  (10.0- 21,0) % для О2	                  		не нормируется

Предел основной абсолютной погрешности  не боле:                объемная доля:

в диапазоне  (0,0-0,02) % для СО, NO, SO2 NO2		               0,002%

в диапазоне (0,0- 5,0) %  для О2		                          		        0,2%

Предел времени установления показаний (t0,9), должен быть не более:  c

-для измерения - СО, NO  							120

-для измерения - О2 								30

-для измерения - SO2, NO2							180

Режим работы:

Для процессорного – постоянный, постоянный с периодической автокалибровкой нуля (период калибровки 1 раз в 1, 2 или 4 час).

5. Меры безопасности

При работе с газоанализатором необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в техническом описании и руководстве по эксплуатации "МАК-2000".

- Гарантийные обязательства

6.1.  Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение 18 месяцев со дня  его реализации.  Средний срок службы прибора не менее  7    лет.

6.2. Гарантии действуют при условии соблюдения Потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

6.3. В течение действия гарантийного срока фирма-Изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет газоанализатор (по месту расположения ООО НПФ «Энергопромкомплект»), если Потребитель обнаружит его неисправность или несоответствие паспортным данным. Гарантия на электрохимические ячейки – 12 месяцев.

6.4. Гарантируя бесплатное восстановление работоспособности изделия, Изготовитель не возмещает транспортные расходы, а также любые другие убытки, понесенные Потребителем  вследствие возникновения  неисправностей.

6.5. Гарантийные обязательства не распространяются:

-    на изделия с явными следами неправильной эксплуатации,

- на изделия после несанкционированного вскрытия и ремонта.

- Свидетельство о приёмке и первичной поверке

Газоанализатор "МАК-2000", №______________________, соответствует техническим условиям ТУ 4215-003-47414006-2006, прошёл первичную поверку на предприятии-изготовителе и признан годным к эксплуатации.

М.П.			Дата выпуска	“____“_______________200__г.

Представитель ОТК

предприятия-изготовителя__________________

- Сведения об отгрузке

Газоанализатор "МАК-2000"  №_________________ упакован и отгружен  Потребителю _______________________________________________________

М.П.

Представитель предприятия_______________

"____"______________________200__ г.

Рис.3. Клеммы подключения в шкафу (поз.2.8. рис.1, поз.2.11. рис.1,2)

- Din – рейка.

- Зажимные стопоры клемм.

- Разделительные прокладки.

- Клеммы подключения RS-485 (устанавливаются по заявке Заказчика).

- Клеммы подключения токовых выходов ГА «МАК-2000» маркированные по названию измеряемого компонента (    и  J0 соответственно).

К верхней части клемм Изготовителем осуществлена подводка от электронных блоков ГА «МАК-2000». К нижней части клемм Потребитель осуществляет подключение токовых выходов и сети 220В  в соответствии с маркировкой.

- 6.1 и 6.2 – клеммы подключения сети 220В. 6.2 – клемма «прерыватель» с предохранителем 2,5 А (стандарт 5х20) позволяет включать/выключать подачу 220В к ГА.  Вентилятор охлаждения шкафа и микрокомпрессор имеют дополнительные  выключатели подачи 220В с предохранителем 0,25 А (стандарт 5х20).