ПАСПОРТ

1. Назначение анализатора

Газоанализатор/сигнализатор  "МАК-UMS-SF6-12" предназначен для непрерывного контроля и регистрации (мониторинга) изменения концентрации SF6-гексофторида серы (элегаза)  воздухе помещений КРУЭ и ЗРУ электростанций и выдачи сигналов о превышении допустимых порогов концентрации SF6. Анализатор производит: автоматический поочередный анализ газовой смеси из 1-12-ти точек отбора (кол-во точек, время измерения устанавливается Потребителем);  цифровую индикацию измеренной концентрации SF6 в каждой точке отображаемую на ЖК-дисплее с выдачей унифицированного аналогового сигнала (0-5)/(4-20) мА.

Для повышения точности измерения анализатор осуществляет периодическую автокалибровку «ноля» по чистому воздуху, а также измерительный блок ИК сенсора SF6 термостатируется при температуре 25+/-0,20С.  Анализатор оснащен электронным ротаметром контроля скорости прокачки газа через сенсор.

2. Условия применения

Рабочие условия применения анализатора:

- Газоанализатор устанавливается в невзрывоопасных  помещениях с атмосферой без коррозионно-активных примесей;

- исполнение «монтаж под ключ» в  шкафу                            800х600х200 мм

- вес  не более                                                                                       45 кГ

- температура окружающей среды                                         от 5 до 50* 0С;

- относительная влажность воздуха не более                               90%;

- питание прибора -  напряжение, В                                          220 +22/-33;

- частота, Гц                                                                                    50+/- 1;

- потребляемая мощность не более*                                            140 ВА;

- атмосферное давление                                                           от 84 до 106,7 кПа.

* Комплект поставки с блоком термостатирования.

3. Характеристика анализируемого газа

Параметры анализируемой пробы на входе газоанализатора:

- относительная влажность, не более                                                     98%;

- температура                                                                                      от 5 до 500С;

- скорость                                                                                         от 20 до 80 л/час

- содержание механических примесей  не более                          0,001 г/м. куб.

Газоанализатор выдерживает перегрузку, вызванную выходом объемной доли измеряемого компонента за диапазон измерения:

- трехкратное превышение диапазона шкалы измерения со временем восстановления показаний (выходного сигнала) не более 300 сек.

4. Комплект поставки

В комплект поставки  "МАК-UMS-SF6-12"   входят (Рис.1): корпус анализатора смонтированный «под ключ» в пылевлагозащищенном шкафу 800х600х200 мм (пр-во фирмы «SAREL» Франция) с: газовой рампой на 12-ть электропневмоклапанов; электропневмоклапан автокалибровки «ноля»; микрокомпрессор; фильтры;  газоподводящие шланги с фитингами и соединительные сетевые шнуры в кабельканалах, 1-12-ть реле 240Вх10А для первого и второго уровня порогов срабатывания (количество реле и их коммутация по согласованию с Потребителем), разъемы для подключения аналогового токовых выходов, петли для крепления шкафа, дополнительные аксессуары по дополнительному соглашению.

Исполнение анализатора –  процессорное.

Кювета  ИК-сенсора SF6   -    для шкалы (0-10 000) мг/м SF6

Код доступа микропроцессора -  1874

* (для примера) 6-ть реле 240Вх10А (одно реле на две контрольных точки)  первого порога срабатывания и одно второго (см. рис.5).

*Уставки срабатывания реле:

1 порог – включение 1 вентиляции при превышении  – 5 000 мг/м   SF6

выключение при снижении концентрации    - 2 500 мг/м    SF6

2 порог -  включение 2 вентиляции при превышении – 6 000 мг/м   SF6

выключение при снижении концентрации   -  2 500 мг/м    SF6.

Анализатор выдает  аналоговый токовый сигнал (0-5) / (4-20) мА для диапазона и единиц измерения (нужное выделить):

* SF6  ( 0-                )  ррМ,  мг/м3,   % объемн.

* Заполняется изготовителем при отправке Заказчику.

Внимание! Потребитель может сам из «МЕНЮ» процессора установить нужную ширину шкалы, тип токового сигнала, единицы измерения, пороги срабатывания уставок реле, кол-во и время опрашиваемых точек, период автокалибровки по «чистому» воздуху.

Основная погрешность измерения, не более

Основная приведенная погрешность должна быть не более:        %

в диапазоне  (500 - 10 000) мг/м       			                   	5%

Основная абсолютная погрешность  не боле:                               мг/м

в диапазоне  (0 - 500) 					                                      25

Время установления показаний Т(0,9)  с:  	                           30

Режим работы: непрерывный; непрерывный с периодической автокалибровкой нуля (период калибровки 1 раз в 1, 2 или 4 час), с продувкой.

5. Меры безопасности

При работе с газоанализатором необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в техническом описании и руководстве по эксплуатации "МАК-UMS-SF6-12".

6. Гарантийные обязательства

6.1.  Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение 18 месяцев со дня  его реализации.  Средний срок службы прибора не менее  7    лет.

6.2. Гарантии действуют при условии соблюдения Потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

6.3. В течение действия гарантийного срока фирма-Изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет газоанализатор (по месту расположения ООО НПФ «Энергопромкомплект»), если Потребитель обнаружит его неисправность или несоответствие паспортным данным. Гарантия на  ИК сенсоры – 6 месяцев.

6.4. Гарантируя бесплатное восстановление работоспособности изделия, Изготовитель не возмещает транспортные расходы, а также любые другие убытки, понесенные Потребителем  вследствие возникновения  неисправностей.

6.5. Гарантийные обязательства не распространяются:

-    на изделия с явными следами неправильной эксплуатации,

- на изделия после несанкционированного вскрытия и ремонта.

- Свидетельство о приёмке и первичной поверке

Газоанализатор "МАК-UMS-SF6-12", №___________________________, соответствует техническим условиям ТУ 4215-007-47414006-2008, прошёл первичную поверку на предприятии-изготовителе и признан годным к эксплуатации.

М.П.			Дата выпуска	“____“_______________200__г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя__________________

- Сведения об отгрузке

Газоанализатор "МАК-UMS-SF6-12"   №___________________________ упакован и отгружен Потребителю_____________________________________

М.П.

Представитель предприятия_______________

"____"______________________200__ г.

Рис. 1.  ИК-анализатор «МАК-UMS-SF6-12». Монтаж «под ключ» в стальной пылевлагозащищенный шкаф 800х600х200 фирмы «SAREL» (Франция).

1. Стальной шкаф с двойным антикоррозионным порошковым покрытием

1.1. Монтажная панель – оцинкованная сталь 3 мм, на которой монтируется “под ключ” ГА;

1.2. Винты крепления монтажной панели к корпусу шкафа;

1.3. Петли для подвешивания шкафа, привинчивающиеся к задней стенке;

1.4. Стальная дверца шкафа с кольцевым резиновым уплотнителем и замком.

2. Смонтированный на монтажной панели ИК-анализатор

2.1. Штуцера точек отбора и импульсные линии подачи анализируемого газа №№1-12;

2.2. Газовая рампа с фитингами ввода и клапанами подачи анализируемого газа №№1-12, а также

клапан №13 подачи «чистого воздуха», т.е. клапан автокалибровки «ноля»;

2.3. Фильтры очистки газа, микрокомпрессор и демпфирующий фильтр;

2.4. Термоэлектрический холодильник с конденсатоотводчиком и импульсным блоком питания;

2.5. Корпус анализатора с ЖКИ дисплеем и клавиатурой;

2.6. Клеммник для подключения сети 220В, выхода порта RS-232 и RS-485, выходов реле типа

«сухой контакт», выходов унифицированного аналогового токового сигнала на регистратор;

Блок реле типа «сухой контакт» 240Вх10А от 1 до 12-ти штук с 2-мя уровнями срабатывания

2.7. Регистрирующее и/или исполнительное устройство.

3. Вентилятор охлаждения шкафа с противопылевым фильтром

Анализатор измеряет поочерёдно от 1 до 12-ти точек отбора анализируемого газа, диапазон измерения от 0 до 10000 мг/м3 SF6. Приведенная погрешность измерения – 5%

Единицы измерения  (ррм, мг/м3, % объемн.); диапазон измерения (0-10000 мг/м3); время измерения каждогоканала; тип токового выхода (0-5 или 4-20 мА) и период автокалибровки «ноля» - задаются Потребителем.

Температура в месте установки ГА – 5-50 оС (с блоком термостатирования ИК-сенсора).